耐电压测试仪的运行检查测试

耐电压测试仪是采用先进的数字电路技术，能自动控制输出电压的发生和停止。当测试泄漏电流超过设定值时，能够自动切断输出电压，同时发出声光报警，并指示出漏电流值的大小。需要定时测试时，只要预先设置合适的测试时间，启动高压后会在规定时间内自动切断输出，实现定时测试。耐压测试仪优异功能，高电压,小电流，准确，漏电流、测试时间连续任意设定，适应性强，同时显示被测实际值（时间、电压、电流同时显示），不合格声光报警，手动、遥控测试，高压击穿保护.

耐压测试仪性能特点：

1、输出电压通过调压器调节输出,具有高可靠性、高耐用性的特点

2、采用高亮度的LED数码管显示测试时间、电压、电流、能实时显示击穿电流值和电压值

3、报警电流值可连续任意预置

4、测试时间采用三位数码管显示

5、配备PLC所需的信号输入、输出接口，可方便地与PLC组成综合测试系统

耐压测试仪的运行检查测试:

1、将0.7MΩ标准电阻的一端连接耐压仪的地线

2、接通电源，将仪器、报警漏电流设定在5mA.

3、开启仪器，用测试棒击标准电阻另一端，调整电压在3410V至3590V内仪器发出报警，则判定该仪器处于正常工作状态，若不在3410V至3590V范围内仪器报警的，则仪器工作不正常

4、当在运行检查时发现设备功能失效，运行检查结果不能满足规定要求时，操作人员需将上一次运行检查合格以来检测过的产品重新进行检测，并将仪器送去维修.

耐压测试仪是根据电力行业试验标准而设计的试验设备，其安全可靠、功能强大、使用方便、维护简单，主要用于对各种电器产品、电气元件、绝缘材料等进行规定电压下的绝缘强度试验，以考核产品的绝缘水平，发现被试品的绝缘缺陷，衡量过电压的能力，耐压测试仪是电力运行相关部门、电工电器制造企业、冶金、煤矿、电气化铁路相关部门、科研单位及高等院校等需要耐压试验设备的产品。

尊敬的客户：感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有大电流发生器，耐电压测试仪，直流高压发生器，直流电阻测试仪，真空滤油机等等的介绍，您如果对我们的产品有兴趣，欢迎来电咨询。谢谢!!