ZDY手持式振动测试仪产品应用特征

一、慨述：

随着设备故障诊断及状态监测技术的日益推广及普，对检测仪器提出了更高的要求。ZDY振动测量仪广泛应用于石油、化工、冶金、机械、矿山、烟草等行业。

ZDY振动测量仪是一种数字显示多功能振动测量仪器。该仪器配有压电式加速度计和磁吸座，能方便地测量出机械振动的加速度值（A）、速度值（V）、位移值（M），测量结果均为真有效值读数。

该仪器采用集成化设计，结构紧凑合理。9V充电池供电。触摸按键开关。3位半液晶显示示值、整机外观美观大方，是较为理想的便携式测量仪器。该仪器适用于各种设备的点检、巡检、定期检，能方便地进行各种机械设备的状态监测和故障诊断。

为了正确使用该仪器，发挥其zui大功能，在操作前请仔细阅读本说明

二、振动测试仪主机前视图：

1．液晶显示屏. 2. 加速度档. 3. 速度档.

4. 位移档.  5. 电源开.   6. 电源关

7. 传感器输入插座

三、主要技术指标：

1．加速度测量范围：0—199.9 m/s2  （有效值）

2—3000 HZ （频率响应）

2．速度测量范围： 0—199.9 mm/s （有效值）

5—1000 HZ   （频率响应）

3．位移测量范围： 0—1999 um  （峰峰值）

5—200  HZ  （频率响应）

4．测量误差范围： ≤5%

5．传感器类型：     压电式加速度计

读数   6．供电方式：     9V层叠电池

四、振动测试仪操作说明：

1．电源开关：按“ON”键为开机，按“OFF”键为关机。

2．测量选择：按“A”键为加速度测量。按“V”键为速度测量。按“M”键为位移测量。开机后处于加速度测量状态。

3. 读数指示：加速度、速度、位移的测量结果均由3位半液晶表显示。应注意显示屏上测量单位的变化。

4. 欠电压指示：电池用久后，电池电压将下降。当液晶显示屏左下方出现B 时，应及时更换电池, 电池为9V层叠电池。

尊敬的客户：感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有大电流发生器，耐电压测试仪，直流高压发生器，直流电阻测试仪，真空滤油机等等的介绍，您如果对我们的产品有兴趣，欢迎来电咨询。谢谢!!