ZC-8手摇式接地电阻测试仪技术指标

ZC-8手摇式接地电阻测试仪适用直接测量各种接地装置的接地电阻值，亦可供一般低电阻的测量，四端钮（0~1~10~100Ω规格）还可以测量土壤电阻率。

ZC-8手摇式接地电阻测试仪技术参数：
1.本产品符合GB7676-98直接作用模拟指示电测量仪表及附件定义及通用要求及ZBN21012接地电阻表专业标准的有关规定。
2.仪表的基准值为量程。
3.仪表的基本误差以基准值的百分数表示其基本误差的极限为量程的±3%。
4.仪表工作环境温度为-20～+50℃。
5.仪表因温度变化引起指示值变化，换算成每变化10℃不大于基本误差。
6.仪表工作环境湿度为25%～95%，由此引起指示值的变化不大于基本误差。
7.仪表工作位置为水平。
8.仪表自水平工作位置向任一方向倾斜5°，由此引起指示值的变化不大于基本误差的1/2。
9.仪表在外磁场强度为0.4KA/m的影响下由此引起指示值的变化不大于基准值的1.5%。
10.仪表线路与外壳间的绝缘电阻不低于20MΩ。
11.仪表线路与外壳的电压试验为500V。
12.仪表的外壳防护性能为防溅式

1. 接地电阻测试仪主要规格及量程见表

ZC-8手摇式接地电阻测试仪测试范围表1

| 规格 | 量程 | zui小分格值 |
| --- | --- | --- |
| 1~10~100 | 0~1Ω | 0.01Ω |
|  | 0~10Ω | 0.1Ω |
|  | 0~100Ω | 1Ω |
| 10~100~1000 | 0~10Ω | 0.1Ω |
|  | 0~100Ω | 1Ω |
|  | 0~1000Ω | 10Ω |

尊敬的客户：感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有大电流发生器，耐电压测试仪，直流高压发生器，直流电阻测试仪，真空滤油机等等的介绍，您如果对我们的产品有兴趣，欢迎来电咨询。谢谢!!