- 1000A大电流发生器使用及注意事项

- 一、注意事项

- 1、开箱验收时，应检查主回路接线端子是否松动，调压器电刷是否接触良 好。

- 2、长期不用时，使用前应用500V兆欧表检查主回路对地绝缘电阻，其阻应不小于0.5兆欧。

- 3、输入电压符合铭牌上所的电压值（～220V，～380V），其值差应在±10%，频率为50Hz。

- 4、电流档开关不准带负荷操作。

- 5、操作时，应均匀缓慢旋转手轮，以免损坏调压器。

- 6、满负荷时工作时间不得超过5分钟，继续工作时间应小于2.5分钟，但工作周期应大于10分钟。

- 7、升流器外壳有接地端子，使用时应良好接地。

- 二、大电流发生器（升流器）使用方法

- 1、按照调试要求,将升流器及被试品接好,并接好电源。

- 2、根据被试品所需电流的大小选择好电流转换开关的位置,由于电流互感器不允许开路,所以电流转换开关只能拨到“大”或“小”的位置，不能将其置于中间位置。

- 3、合上电源,绿灯亮（如果绿灯不亮,应将调压器旋钮反时针调至零,直到绿灯亮）,按下启动按钮,绿灯灭红灯亮,顺时针旋转调压器手柄,将电流升到所需值即可。

- 4、反时针将调压器手柄调至零位,按下停止按钮,红灯灭绿灯亮,试验结束。

尊敬的客户：感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有大电流发生器，耐电压测试仪，直流高压发生器，直流电阻测试仪，真空滤油机等等的介绍，您如果对我们的产品有兴趣，欢迎来电咨询。谢谢!!