- 交直流高压试验变压器操作台操作说明

- 1.核对试验变压器，测量绕阻额定输出电压，使之与操作箱（台）相吻合。

- 2.按接线示意图接好试验变压器与操作箱（台）之间的联线。

- 3.接通电源，通电源指示灯亮，预置时间继电器至所需时间。（仅KZX－50、100有此功能）。此时调压器应回零位。

- 4.顺时针旋动手轮（KZX－50、100为电动升压，可按升压按钮），按、2KV／均匀升压至所需值。

- 5.开启时间继电器，时间继电器开始计时（仅KZX－50、100具有自动降压此功能）。

- 6.试验完毕，逆时针旋动手轮至零位（KZX－50、100有引功能）。按停止 按钮，切断电源，解除接线。

- 7.试验过程中，如发现异常声响或冒烟，有异味等，应立即停止升压，迅速降压至零，检查无误后，方可继续升压。

- 8.严禁在正常工作进切断电源。

- 9.如发现调压器碳刷过度磨损，应及时更换同规格的电刷。

- 10.长期未用的，在重新使用时必须用兆欧表进行绝缘测量，确定阻值不低于0.5M方可继续使用。

- 11.使用本产品进行高压试验，除熟悉本说明书外，尚须熟悉如下规程《电气设备预防性试验规程》

尊敬的客户：感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有大电流发生器，耐电压测试仪，直流耐电压测试仪，直流电阻测试仪，真空滤油机等等的介绍，您如果对我们的产品有兴趣，欢迎来电咨询。谢谢!!