SLQ三相交流大电流发生器技术指标及应用

SLQ三相交流大电流发生器简述
是为电力部门和工矿企业进行电气设备试验而设计制造的专业设备，适用于各种开关、电流互感器和其它电器设备的电流负载试验及升温试验。
根据体积、重量的不同采用分体/整体式结构，具有输出电流无极调整、电流上升平稳、负荷变化范围大、工作可靠、操作简便安全等特点，可作为工矿企业进行升流或温升试验的电流源设备。

SLQ三相交流大电流发生器技术参数；

| 型号 | 额定容量（KVA） |  | 升流额定输入 |  | 升流器额定输出 |  | 阻抗 电压 % | 空载 电流 % | 结构形式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 调压器 | 升流器 | 电流（A） | 电压 （V） | 电流（KA） | 电压 （V） |  |  |  |
| SLQ-1.5/500 | 1.5 | 1.5 | 6.8 | 220 | 0.5 | 3 | ＞8 | ＞6 | 整体式 |
| SLQ-3/1000 | 3 | 3 | 13.60 | 220 | 0.5/1 | 6/3 | ＞8 | ＞6 | 整体/分体 |
| SLQ-6/2000 | 6 | 6 | 27.30 | 220 | 1/2 | 6/3 | ＞8 | ＞6 | 整体/分体 |
| SLQ-12/4000 | 12 | 12 | 30 | 400 | 2/4 | 6/3 | ＞8 | ＞6 | 分体 |
| SLQ-15/5000 | 15 | 15 | 37.5 | 400 | 2.5/5 | 6/3 | ＞8 | ＞6 | 分体 |
| SLQ-150/25KA | 150 | 150 | 375 | 400 | 25 | 6 | ＞8 | ＞6 | 分体 |

本系列产品视产品体积、重量采用一体式、分体式结构，具有输出电流无极调整，电流上升平衡、负荷变化范围大、工作可靠、操作简便、安全等特点。是工矿企业进行升流或温升试验较理想的设备。

控制箱输入连接外电源时要求：
外电源要有足够的容量，承担升流器负载，如输入容量不足，则达不到额定输入电压，影响升流器输出电流。
电源进线必须有足够的截面积和尽量短，减少损耗。
升流器输出与负载的连线必须有足够的截面积和适当的长度，（4-6米）接头之处接触电阻要小。本产品为短时工作制，在额定容量下因调压器限制连续工作时间为分钟。注意操作安全，做好接地，电流互感器K1、K2防止开路。

尊敬的客户：感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有大电流发生器，耐电压测试仪，直流耐电压测试仪，直流电阻测试仪，真空滤油机等等的介绍，您如果对我们的产品有兴趣，欢迎来电咨询。谢谢!!