- ZIJJ-III三杯电脑全自动试油器技术指标

- 一、概述

- 本仪器根据电工委员会标准IEC、156《绝缘油介电强度测定法》和GB/T1507-2002的要求及中华人民共和国电力部行业标准DL429.9-91《绝缘油介电强度测定法》为依据，并充分考虑实际操作及户外作业的需要，而设计的一种便携式仪器设备。

- 本公司生产的ZIJJ-III三杯电脑全自动试油器引进国外的*技术，是一种集计算机及微处理器为核心部件的高精度，全自动油试验装置，成功地攻克了强电磁场对微处理器严重干扰的难关，实现了机电一体化，使本仪器具备了自动检测、自动测试、自动处理、自动打印诸多功能，且测试精度高、操作方便、安全可靠，并采用*的干式变压器组合，具有体积小巧、重量轻、造型美观、使用方便等特点。

- 本系列仪器以优良的品质、可靠的性能满足绝缘油介电强度试验的要求，为绝缘油介电强度测量提供了一种标准的检验手段。

- 二、ZIJJ-III主要技术指标

- 1、测量范围：

- ZIJJ-60型 电压测量范围：0～60kIII AC50Hz

- ZIJJ-80型 电压测量范围：0～80kIII AC50Hz

- 2、供电电源： AC220III±10% 50Hz

- 3、升压速度：2kIII/S

- 4、测量精度：1.5%

- 5、测量分辨率：0.01kIII

- 6、ZIJJ-III油杯电极间隙：

- ZIJJ-60型 电极间隙2.5mm

- ZIJJ-80型 电极间隙1.2mm

- 7、环境温度：15～25℃

- 8、相对湿度：≤85%

- 9、外形尺寸： 530×460×520mm

- 10、ZIJJ-III重量：70kg

- 主要特性

- 全自动测量：设置完毕，只需按测试键即可完成全部工作（自动搅伴、自动静置、自动升压、自动降压、自动记录击穿电压值、自动计算各次平均击穿电压值、自动打印测量结果）。试验完毕，声音提示。

- 本仪器设有自动检测功能，开机自动执行调压器回零，进入正常待机状态。

- 根据用户需求可改变测试次数、搅拌时间、静置时间。

- 本仪器采用全自动磁振子搅拌，消除油样的不均匀和气泡。

- 采用了微型TPU－A面板式打印机，自动汉化打印输出。

尊敬的客户：感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有大电流发生器，耐电压测试仪，直流耐电压测试仪，直流电阻测试仪，真空滤油机等等的介绍，您如果对我们的产品有兴趣，欢迎来电咨询。谢谢!!