QJ35-1变比电桥产品主要技术性能

一、用途：

QJ35-1电桥能直接读出变压器的变压比和变球的误差，测试精度高、量限宽、操作方便。

QJ35-1电桥 采用高灵度放大器，具有Aa错接内保护装置，工作电源无相位之分，是QJ35的改进型。

二、 QJ35-1电桥 主要技术性能：

1．保证：准确度使用条件：

环境温度1 0～30℃；

相对湿度不大于80％

2．变比测量范围：1.02～1111.12

3．误差盘范围：±2％

4．准确度：1.02≤K≤25 ±0.5％

25 500≤K≤1111.12 ±0.5％

5．检流计电源：AC220V；50Hz

6．测量回路电压：AC0～600V；50Hz

7．桥体十进制电阻工作电流：5～25mA

8．外型尺寸：QJ35-1：445×320×150（mm）

9．质量 QJ35-1（8kg）

惠斯通电桥测电阻

电桥是用比较法测量物理量的电磁学基本测量仪器，电桥的种类很多，测量中等阻值（10～10^6欧姆）的电阻要用惠斯登单臂电桥进行测量；若要测量更大阻值的电阻，一般采用高电阻电桥或兆欧表；而要测量阻值较小的电阻，一般采用双臂电桥（开尔文电桥）。电桥准确度高、稳定性好，所以被广泛用于电磁测量、自动调节和自动控制中。惠斯登单臂电桥是zui基本的直流单臂电桥。直流单臂电桥路

凯尔文电桥

凯尔文电桥又称“双臂电桥”。测量10^(-6)~10^2欧姆低电阻的直流电桥。图中R是跨线电阻(包括Rx、Rs两电阻器间的接线电阻、接触电阻及内部连接线电阻)，Rs是标准电阻。当调节R1、R2、R3、R4和Rs使桥路中无电流(即灵敏电流计G的指针不偏转)时，将有下列平衡条件成立：R1R2=R3R4和Rx=R1R2Rs。Rx的计算式与R无关，从而可减小接线电阻和接触电阻所产生的误差。

附：QJ36型直流电桥应用及技术指标

一、产品用途

QJ36型直流电桥直接用于直流电势的测量，配以标准电阻，可测量直流电流、电阻，是工矿企业测量及实验室使用的精密仪器。接上市电就能测量。

二、直流电桥主要技术性能

1、准确精度：0.01级

2、测量范围：0-1.91110V

3、工作电流：0.1mA

4、zui小分度值：10V

5、外形尺寸：450×300×150mm

三、各量程主要参数：

总有效量程（Ω） 准确度（％）

两端式（单桥） 10 2～10 6 10 2～10 5 0.02 10 5～10 6 0.1

四端式（双桥）10 -6～10 2 10 -3～10 2 10 -4～10 -3 0.05

10 -5～10 -4 0.2

10-6～10-5 2

原理

四臂结构是的基本形式。电桥由直流电源供电，平衡时，相邻两桥臂电阻的比值等于另外两相邻桥臂电阻的比值。若一对相邻桥臂分别为标准电阻器和被测电阻器,它们的电阻有一定的比值,则为使电桥平衡，另一对相邻桥臂的电阻必须有相同的比值。根据这一比值和标准电阻器的电阻值可求得被测电阻器的电阻值。平衡时的测量结果与电桥电源的电压大小无关。

尊敬的客户：感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有大电流发生器，耐电压测试仪，直流耐电压测试仪，直流电阻测试仪，真空滤油机等等的介绍，您如果对我们的产品有兴趣，欢迎来电咨询。谢谢!!