BZC变比测试仪技术指标及功能特点

用变比电桥测量变压器的变比，操作过程繁琐，且测量范围狭窄，己经不适应现代测量的快节奏、高效率的要求。BZC变比测试仪采用大屏幕液晶汉字显示、菜单操作，界面友好，变比组别可一次测完。该仪器是电力工业部门的理想测试仪器。

一、BZC变比测试仪主要功能及特点

1、自动测量接线组别。

2、自动进行组别变换，可直接测量单相、三相变压器和互感器的变比。

3、自动切换相序。

4、自动切换量程。

5、自动校表。

6、输入标准变比后，能自动算出相对误差。

7、一次测量完成，自动切断试验电压。

8、测量结果自动保存，可打印出测试数据，并可存储20次历史测量数据。

二、BZC变比测试仪主要技术指标

1、变比测量范围：1～10000

2、组 别：1～12点

3、精 度：1～1000 0.2级；

1000～10000 0.5级

4、电 源：AC220V ±10%，50Hz

5、使用环境温度：－5℃～40℃

6、使用环境湿度：＜85%

7、体 积：430×320×215 mm3

8、重 量：5kg

三、BZC变比测试仪注意事项

1、在测量期间，人切不要触摸试品。

2、如果测试线短路，高、低压接反，会熔断保险丝。保险丝熔断后，如果进行测量，液晶屏会显示"正在测量，请等待！"的字样，然后停住。此时，请关机，更换相同容量的保险丝，重测。

3、连线要保持接触良好，仪器应有良好的接地！

4、仪器的工作场所应远离强电场、强磁场、高频设备。供电电源干扰越小越好，宜选用照明线，如果电源干扰还是较大，可以由交流净化电源给仪器供电。交流净化电源的容量大于200VA即可。

5、工作时，如果出现液晶屏显示紊乱，按所有按键均无响应，或者测量值与实际值相差很远时，请按复位键，或者关掉电源，然后重新操作。

6、如果液晶屏没有字符显示，或颜色很淡，可调节亮度电位器至合适的位置。

7、在阴暗的地方工作，可以打开背光。

8、通讯口为RS232接口，调试仪器。

应存放在干燥通风处，如果*不用或环境潮湿，使用前应加长预热时间，去除潮气。

尊敬的客户：感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有大电流发生器，耐电压测试仪，直流耐电压测试仪，直流电阻测试仪，真空滤油机等等的介绍，您如果对我们的产品有兴趣，欢迎来电咨询。谢谢!!